动态心电图工作站技术参数

一、高端记录器技术参数

1）导联数目：12导联/3导联两种记录模式，自动识别导联线类型；

2）记录时间：支持最长30天连续记录，可通过记录器参数设置；

* 3）采样率：32000点/秒，存储采样率256-1024点/秒可调，通过记录器参数设置；

*4）A/D精度：24位A/D转换精度，波形质量可达到常规心电图水平；

5）频率特性：0.05～240Hz，提供检测报告证明；

- 共模抑制比：≥90dB

- 输入阻抗：≥10MΩ

- 动态输入范围：±20mV

* 9）起搏检测：独立多通道起搏检测，自主知识产权或专利的起搏脉冲检测和识别技术；

10）ECG显示：彩色OLED屏，同屏显示三道心电波形，记录器可设置显示颜色。

11）存储介质：超高速SD存储卡，存储容量8GB～32GB可选；

* 12）蓝牙功能：标准蓝牙2.0通讯接口，方便数据无线传输和浏览；

* 13）防水保护：经过注册检测部门检测的IPX6级防护功能，提供检测报告；

* 14）体位功能：内置三维加速度传感器，连续记录体位和运动状态信息；

15）数据传输：支持蓝牙、USB数据线、读卡器三种通讯方式；

16）数据保护：对未经分析的数据提供删除提示，防止错误删除病人数据；

17）导联线：树状防缠绕设计，具备抗屏蔽、防水和二次定位功能；

18）电源：1节5号（AA）电池，支持记录过程中更换电池；

19）支持记录器自动分析功能，可通过记录器参数设置自动分析参数；

20）支持远程传输功能，具有通过注册的APP软件支持，提供注册证证明；

21）尺寸：≤80mm×60mm×20mm，重量≤65克；

二、普通记录器技术参数

1）动态心电图记录器具有12导联/3导联二合一功能，一机两用，每个记录器具有12导联和3导联工作模式；

*2）记录器采用通用可插拔型高速SD闪存卡存储；

3）记录器具有数据保护功能，未读取的数据开机后有报警，防止误删病人数据；

4）记录器提供独立起搏检测通道，实现硬件标记起搏信号，

*5）记录机自带LCD液晶显示屏，预览波形，支持实时查看心电图；

*6）记录器采样频率128—1024点/秒可调， 8—16位A/D转换精度可调（提供相关检测证明文件），符合临床针对不同人群设定不同的采集参数。

7）记录器开机后自动检测电池电压、导联线连接质量及其它部件的工作状态，对不能正常工作的部件进行报警，保证记录器正常工作；

8）数字式无压缩记录记录器采用1节7号电池供电， 12导联模式可提供24小时、48小时两种记录时间选择；

9）记录器尺寸：≤6.8cm*5.3cm*1.6cm，重量≤42克，便于病人佩戴；

10）记录器在启动之后，通过提示ERA、WAIT、REC等标志提示记录器不同的工作状态；

11）记录器在记录过程中可随时查阅心电图形、已记录时间长度及设定的工作时间长度，及时地提醒病人该在约定的时间回来拆机分析；

12）记录器支持事件标志按钮，病人在佩戴过程中不舒服时只需轻轻一按即可做上特殊事件标志，便于临床医生分析相关的病因；

13）记录器支持断点续传功能，在记录器屏幕上显示电池电量，在电池电量不足时可更换供电电池。

三、软件功能参数

1）中文操作界面，兼容3导/12导数据分析。

2）软件可根据病例建立时间或者病例类型建立文件夹分类管理，方便查询统计；

3）可人工设定分析开始和终止时间，提供分析参数的重新设置，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置，以便实现分析的流程化。

4）真正的12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置。

5）采用多级模板分析技术，提供总模板、二级子模板和心搏三级分析和编辑功能。总模板包含房早、室早、正常、伪差、未知等类型，提供模板合并功能。具有伪差自动识别，将伪差与未知心搏分类统计。

6）提供心搏叠加显示窗口，可以将总模板内心搏列队显示，互相对比，对归类错误的心搏一目了然，同时提供对心搏叠加显示窗的心搏提供重新归类的编辑功能。

7）提供反混淆（DEMIX）心搏叠加分析功能，提供1000/2000等多心搏叠加显示和分析，

对自动归类错误以及疑难的心搏提供很好的判断工具。

8）具有心率变异性(HRV)分析功能，包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析；提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表。

* 9）专门程序提供房颤、房扑自动分析功能。独特的心搏能量分布谱技术及瀑布图显示分析技术，起搏分析可以准确到心搏，提供独立的房颤、房扑分析报告。

10）强大的起搏器分析功能，适用AAI、VVI、DDD等多种起搏器，提供独立起搏分析报告。

11）独立的12导联ST扫描分析功能，提供独立的分析报告，自动分析太高和压低类型，提供心肌缺血总负荷。

12）心率震荡（HRT）分析功能；

13）具有心向量和心室晚电位分析功能；

14）提供T波电交替分析功能；

15）提供睡眠呼吸暂停综合症分析功能；

16）提供心率减速力分析功能；

* 17）具有同步直方图及散点图反向编辑心搏的功能，该功能可以显示所有心搏散点图，同时也可以根据房性、室性、正常等心搏类型对应的心搏散点图，通过散点图的分布形态特征对心搏进行修改和重新归类，是一项对复杂性心电图进行编辑的实用手段。

18）片段图编辑功能，可对保存的片段图打印的导联数量、打印长度、增益进行编辑。

19）具有网络化功能，提供专门的客户端和分析端软件，可接入医院局域网或互联网，实现

医院内部、不同院区、医院与社区、不同城市之间的原始数据及电子报告的高速传输和

共享，实现HOLTER院内协作和远程应用。

20）网络化功能采用数据库管理方式，实现海量数据的统一管理，便于医院进行病例的查询、

统计和分析。

三、配置要求

一套分析软件，2个高端记录器，10个普通记录器。