冠脉血流储备分数测定招标技术要求

一、功能要求

- 可以配有线或无线压力导丝，实时测量FFR（血流储备分数）数值。

- 动脉生理检测仪轻巧简便，便于在几个导管室之间移动使用，至少能支持4间导管室手术。

- 动脉生理检测仪需配备触摸屏，也可以使用遥控器操作。

- 动脉生理检测仪需有USB端口，方便数据的导出和在电脑上进行分析。

- 动脉生理检测仪需有视频输出端口，方便手术转播。

- 压力导丝直径0.014英寸。

- 压力导丝远端要求有亲水涂层，近端要求有疏水涂层，可以提高信号的稳定性。压力导丝需有聚合物保护套，可以保护内部的线缆和电子设备，提高信号的可靠性。

二、技术参数

压力要求：

- 操作压力范围：-30至300 mmHg

- 压力导丝精确度： +/-1 mmHg， +/- 读数的1%（在压力范围-30至50mmHg内），+/-读数的3%（在压力范围50-300mmHg内）

- 主动脉压精确度：+/-1 mmHg或0.5%，以较高者为准

- 频率响应：0-25Hz

- 分辨率：≦0.2 mmHg

电路要求：

- 操作电压：100-240V，50-60 Hz

- 额定电流：0.2A（230 VAC），0.35A（110 VAC）

- 额定功率消耗：20W

- USB：版本 2.0，能支持高速通讯

- 连接器：A类，插座

- 以太网：10/100 Mbit/s

  - 连接器 RJ45

- DVI：屏幕分辨率 1280x800

- 频率 60Hz

- 满足输出要求，连接器 DVI-I（集成-数字和模拟）

  - 使用标准VGA电缆和DVI连接至VGA适配器（模拟信号）

  - 使用DVI连接至VGA电缆（模拟信号）

  - 使用DVI-D电缆连接（数字信号）

  - 使用DVI连接至HDMI电缆（数字信号）

- 供电单元中的电源连接器：标准插头IEC 320-C8

- 无线发射：频率范围 2.4000-2.4835 GHz（ISM-band）

    - 类型 跳频扩展频谱

环境条件适应：

- 相对湿度操作：30-75%

- 操作环境压力：525-795 mmHg

- 运输和储存温度：-40°C至±70°C

- 运输和储存相对湿度：10%至95%

- 运输和储存环境压力：375-795 mmHg（500-1060 mbar）