全自动尿液分析系统（产品性能参数要求）

| 序号 | 项目名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 产品要求 | 1一次吸样可同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能功能 |
| 2 | 技术规格 |  |
| *2.1 | 检测项目 | 干化学测定参数≥12个，尿有形成分测定参数≥25项（正常红细胞、小红细胞、棘形红细胞、影红细胞、其他异形红细胞、白细胞、白细胞团、鳞状上皮细胞、肾小管上皮细胞、移行上皮细胞、透明管型、颗粒管型、蜡样管型、宽大管型、其他管型、杆菌、疑似球菌、假菌丝酵母、酵母菌、草酸钙结晶、尿酸结晶、磷酸铵镁结晶、其他结晶、精子、黏液丝） |
| *2.2 | 测试原理 | 尿有形成分分析采用平面流式图像技术； 尿干化学检测采用光电比色法 |
| 2.3 | 采图量 | ≥2000帧/样本 |
| *2.4 | 测试速度 | 整机检测≥恒速120样本/小时；干化学检测≥240样本/小时；尿有形成分分析模式≥恒速120样本/小时 |
| *2.5 | 有形成分检测单元 | 通过平面鞘流层显示单层粒子（无需等待粒子沉降，无需高低倍镜头转换，保证高效） |
| *2.6 | 进样方式 | 全自动进样架，一次可放置≥50个样本（可扩展至270个样本位） |
| 2.7 | 样本处理方式 | 无需离心，无需特殊染色 |
| 2.8 | 临床报告方式 | 报告单可同时打印干化学及尿有形成分的检测结果，并可显示有形成份真实图像 |
| 2.9 | 临床信息 | 提供红细胞形态提示信息、尿路感染提示信息 尿培养提示信息 |
| 2.10 | 检测最小样本量 | ≤3ml |
| 2.11 | 检测吸入样本量 | ≤3ml |
| 2.12 | 存储容量 | 存储超过10万份的病人结果 |
| 2.13 | 数据接口 | 支持与LIS/HIS系统联机 |
| 2.14 | 软件系统 | 提供中文报告软件系统 |
| 2.15 | 操作系统 | Windows操作系统。 |
| 2.16 | 样本条形码：条码扫描或手工输入 |  |
| 2.17 | 全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能 |  |
| 3 | 产品配置 |  |
| 3.1 | 配备品牌电脑，四核以上处理器、1TB以上硬盘、≥17寸液晶显示器 |  |
| 3.2 | 条码阅读器一个 |  |